Измерение напряжения.

Делители R1 – R2 и R10 – R11 для серии это плохо. Поэкспериментировал со своей платой, ставя другие элементы с тем же номинала, получается большой разброс.

Предлагаю четыри пути, пусть каждый ищет свой. Главное понимать, что это средство измерения, а любому подобному устройству требуется калибровка и поверка.

1. Тупо подбирать резистор R10 для первого канала и R1 для второго канала, предварительно подав на него заведомо известное напряжение (к примеру 5 вольт). Способ не очень хорош, так как не у всех есть резисторы нужных номиналов.

2. Резисторы R11 для первого канала и R2 для второго канала установить МЛТ-0,25 (угольные), заведомо чуть большего номинала (2кОм). Далее подаем известное напряжение на вход первого канала, на дисплее индикатора измеренное значение напряжения для первого канала должно отличаться в большую сторону. Мелким надфилем, начинаем потихоньку точить резистор R11, его сопротивление будет уменьшаться, а в мести с ним и значение напряжения  на дисплее первого канала. Аналогичным способом калибруем другой канал.

3. Вместо резисторов R10 и R1 поставить подстрочные. Далее подать эталонное напряжение и откалибровать, оба канала.

4. Самый простой и менее трудоемкий, но требуемый опыта программирования МК PIC шестнадцатой серии и наличие программатора для него. После сборки и включения устройства, подаем на каждый из входов эталонное напряжение. Записываем результаты и вычисляем калибровочное значение.

Пример (эталонное напряжение 5 вольт):

- на первом канале получили 4.56 на втором 4.82 вольта (значения приводятся как пример)

- Далее по пропорции находим новое калибровочное значение К1зн =  (4.56 В * 1024) / 5 В = 934 для первого канала и аналогично для второго К2зн =  (4.82 В * 1024) / 5 В = 987.

Осталось полученный результат записать в  EEprom микроконтроллера. Приведу как пример, вероятно, самый распространенный путь решения данной задачи с использование программы и программатора  PonyProg. После установки МК в программатор и запуска программы PonyProg, нужно выбрать процессор (PIC16F876), считываем из него EEprom.

Первая строка должна выглядеть:

Красным цветом выделено то что нам нужно. Четыре последовательности 0004 это –

Четыре числа 1024, но в шестнадцатеричной системе счисления. Только не забудьте то что они записаны наоборот, первым идет младший бай(L), затем старший (H) :

Адресс:    0          1          2         3         4       5         6       7

U1L    U1H    U2L    U2H    I1L    I1H    I2L    I2H

Где :

- U1 , калибровочный коэффициент для первого канала напряжения;

- U2 , калибровочный коэффициент для второго канала напряжения;

- I1 , калибровочный коэффициент для первого канала тока;

- I2 , калибровочный коэффициент для второго канала тока.

Далее нужно преобразовать найденные коэффициенты К1зн = 934 и К2зн = 987, в шестнадцатеричную систему счисления. Для этого можно воспользоваться калькулятором входящим в состав ОС Windows, разумеется переключив его в инженерный режим.

Должно получится: К1зн = “3A6” и К2зн = “3DB” (не забываем, что буквы латинские).

Осталось правильно ввести их в таблицу и записать назад в микроконтроллер. Таблица должна выглядеть следующим образом:

Устанавливаем откалиброванный МК в измерительную плату и запускаем. Теперь при подаче эталонного напряжения (5 В) на индикаторе должно быть значение равное 5 В.

Аналогично можно откалибровать ток, главное найти стабильный источник тока.

Схема измерения тока.

Описывается второй канал, со вторым всё по аналогии.

С4, С5, С6 – фильтрующие конденсаторы. Моя практика показывает что они не обязательны. Но серийное производство промышленной техники, там как раз таким способом меряется ток, показывает их необходимость.

Чем отличаемся мы и промышленность. У нас конструкция стоит на столе в тепличных условиях с проводами не более метра, и двигателей на 15-20кВт за стенкой нет. Если у Вас другая ситуация то лучше поставить.

D1 и D2 – диодные сборки, защитят от импульсов обратной полярности. Можно поставить 1N4148 (КД510 и им подобные). У меня не стоят, пока всё хорошо. Максимум что подключал двигатель на 24В и ток 2А (мини дрель). При пуске и остановке двигателя за амперметром “глюков” не замечено.

R13 и C1 лучше ставить всегда. И ставить нужно не сразу после выхода ОУ, а перед входом в АЦП процессора. Чем короче провод соединяющий три точки (С1,R13 и вывод 4 МК) тем меньше наводок попадет в АЦП

Как работает измерение:

Диапазон измерения напряжения МК для нас от 0 до 5 Вольт, а для МК от

0 до 1024 (это просто число, не единица измерения)

Когда через шунт сопротивлением 0,0025 Ом (в Вашем случае) проходит

ток равный 1.25А то на нем падает напряжение 0,003125 В.

Это напряжение поступает на ОУ с коэффициентом усиления 40. После

усиления напряжение возрастает в 40 раз и становится равным

0,003125*40 = 0,125 В. Этот коэффициент мы подбираем резисторами R9 и R12.

Это напряжение через тока ограничивающий резистор R13 поступает на

вход АЦП процессора.

Мы даем команду измерить и МК меряет но в своих единицах измерения.

Затем мы преобразуем единицы МК в понятные нам Вольты или Амперы.

Для этого мы 5 делим на 1024 и умножаем на то значение которое намерил

МК. (К примеру если у МК по входу было бы 5 вольт то он намерил бы 1024

единицы, а по нашей формуле 5/1024*1024 = 5)

МК меряет напряжение после ОУ (0,125В), не забываем что в своих

единицах, преобразует свои единицы согласно указанной выше формуле и

получаем значение 0,125 что не совсем соответствует нашему току. Но

это не беда мы умножаем это значение на 10 и получаем 1,25. Именно

это значение мы и выводим на экран индикатора, добавив в конце буковку

"A" чтоб было понятно, что это амперы.

Вы должны пропустить через шунт известный Вам ток (предположим 1,25А).

При этом ЕЕПРОМ должен быть выставлен так -  9D 03 A5 03 00 04 00 04. То есть калибровочные значения тока мы не трогаем.

Значение которое должно присутствовать на входе МК равно 1,25/10 Вольт. Если вы пропускаете один 1А через шунт то у МК на четвертой лапке должно быть 0,1 Вольта, если 5,5 А то на лапке МК 0,55 В и т.д.

Но это в идеале, а нас интересует практика. Подаете 1,25А меряете, что приходит на вход МК. Далее измеренное значение умножаете на 1024 и делите на теоретически верное значение при данном токе, то есть на 0,125.

Предположим Вы намеряли 100мВ на входе МК при поданных 1,25А. Значит :

(0,1 * 1024) / 0,125 = 819 переводим в HEX  h0333  и переворачиваем значения 33 03.

Записываем эти значения в ЕЕПРОМ. Это делается для каждого из каналов тока.

Что касается ОУ. Если через шунт течет ток 1,25А, а на выходе ОУ напряжение больше 0,125 В то коэффициент усиления более 40 и это не желательно. Лучше пусть это напряжение немного не дотягивает (конечно в разумных приделах) до 0,125 В чем будет больше этого значения. Регулируется это значение подбором одного из резисторов R9 или R12.

Попробуйте откалибровать данным способом. Расхождения в измерении должны пропасть.

По поводу того что первый канал при большом токе показывает 0 это странно, они работают по одной программе, просто меняется адрес где нужно мерить и куда выводить. В общем пере калибруйте, а там посмотрим...

AD9850 – таково чуда у меня нет. Достать за дешево не смогу. У кого есть в наличии хотят за нее от 1400 руб., а у кого нет в наличии просят ~ по 600 рублей но брать нужно упаковку и ждать месяц.

1. Померить что по выходу операциоников обоих каналов?

А именно при токе 1.25А по выходу ОУ (или

на входе МК) должо быть напряжение 0,125В (125мВ), при 1А - 0,1В, при

10А - 1В и т.д.

2. У Вас

Меньшее напряжение там получается в следствии недостаточного усиления,

а именно несоответствия резисторов R9 и R12 для первого канала.