Еще раз приветствую!

Высылаю Вам схему пробника. Описание пока так и не нашел.

Кратко о схеме:

- транзисторы Т1 - КП-312А(Б); Т2, Т3 , Т5 - КТ-371А; Т4, Т6 - КТ-363А. Детали практически все SMD.

Собран пробник в латунной хромированной трубке, диаметром чуть больше 16 мм. Спереди вставлена заглушка из фторопласта с отверстием, через которое проходит конец щупа (от ШР разъема). Вторым концом он впаян в вырез в плате. С другой стороны, в трубке двумя винтами М2 крепится заглушка (колпачек от корпуса транзистора П213). В этой заглушке просверлено отверстие в котором закреплена гнездовая часть коаксиального разъема, к которому присоединяется кабель к осциллографу. Питание двухполярное, подается двумя проводами от осциллографа (разъемы 2 шт на передней панели). Но желательно напряжение питания снизить, так как транзисторы по питанию будут на пределе (я внутри осциллографа поставил два простейших стабилизатора на 10 вольт). Питающие провода прикреплены к коаксиальному кабелю. Проводник земли с "крокодилом" на конце прикреплен к трубке и должен иметь минимальную длину.

Немного о выборе транзисторов, точнее о выборе транзистора Т1. От его начального тока истока зависит смещение луча на экране. Поступаем так. Резистор R13 ставите в среднее положение. Подключаете разьем пробника к осциллографу. Если луч уйдет за пределы экрана, значит начальный ток транзистора имеет большое отклонение от необходимого (если луч ушел вверх, значит ток большой и наоборот). Попробуйте другой транзистор. Конечно, если Вам удается скомпенсировать уход луча резистором R13, то наверное ничего и менять не нужно. Остается подогнать коэффициент передачи 1/10 подбором резистора R2 или R3, а также скомпенсировать входной делитель конденсатором С3. Для этого воспользуйтесь внутренним генератором импульсов на туннельном диоде. Так как пробник имеет большое входное сопротивление, генератор импульсов надо нагрузить резистором 50 ом (иначе импульс будет сильно искажен). Если фронт импульса будет завален, емкость С3 надо уменьшить и наоборот. Может придется добавить емкость С2, если будет большой завал, который не удается скомпенсировать С3.

Уверяю Вас, с этим изделием стоит повозиться. Получите от работы с ним настоящее удовольствие. Вот если бы еще сделать с усилением, хотя бы в 10 раз, вообще было бы здорово. Понемногу пытаюсь, если будет результат, поделюсь.

Можете этот также немного усовершенствовать. Неплохо было бы ввести переключатель, замыкающий С1, чтобы можно было смотреть сигналы с постоянной составляющей.

У меня этот пробник работает уже больше года. Один раз пришлось заменить С1. Почему-то раскололся пополам (может большое напряжение подал на вход?).

Будут вопросы, пишите.

С уважением, Владимир.